EXHAUST O2 AND CO2 ANALYZER                        LKM2000-03


LKM2000-03 제품설치법



LKM2000-MC 





Gas Exhaust 





CH2 





GAS OUT





GAS IN





LKM2000-03 





(





실리콘 튜브 





One Touch


Fitting. T형





Air filter


(Sartorius 0.7µ, 62mm)





폴리우레탄 튜브 


외경:6mm 내경:4mm





실리콘 튜브 





D





CH1 





C





B





A





Gas out port 





CH3 





CH2 





CH1 





CH4 





E





A





Process Gas out 





Process Gas In 





A : 실리콘 튜브를 이용하여 "Gas out port"와 폴리우레탄 튜브를 연결합니다.


B : 실리콘 튜브를 이용하여 "Air filter"와 폴리우레탄 튜브를 연결


    용도: Form에 의해 Air Filter가 젖게 되면 Gas flow 가 차단됩니다.


    이 경우 센서보호의 목적으로 " C"의 (부분을 통하여 외부공기가 LKM2000에 유입됩니다.


C, E: 부품공급 되어 있습니다.





주의


 - B(Air filter)는 반드시 설치되어야 합니다.


 - C와 D의 이격 거리는 100mm이내로 합니다.


 - B와 C의 이격 거리는 크게 중요하지 않습니다.


 - One Touch Fitting의 결합방법: 튜브를 일직선상태로 하여 강하게 밀어 넣습니다.


  One Touch Fitting의 분리방법: 단추를 몸통쪽으로 당긴 후 튜브를 분리합니다.





E





폴리우레탄 튜브 


외경:6mm 내경:4mm





D





* 납품/설치전에 Air filter와 폴리우레탄 튜브, 실리콘 튜브(약간)를 준비하여야 합니다


  부품의 수량 및 길이는 설치할 발효기 대수와  LKM2000과의 이격거리를 파악하여 준비합니다.





C





B





LKM2000-03 





LKM2000-MC 





Gas Out





Gas In





Flow adjust


Recommended Flow Rate


Tipical: 500cc/min


Min. :  200cc/min


Max. :  700cc/min





Display


and


Operation key


Module





External


Data output


Module


(DAC Module)











Main


CPU


Module








Sampling


Pump








O2 and CO2


Sensor Module





Gas Out





CH5. valve 





CH4. valve 





CH3. valve 





CH2. valve 





CH1. valve 





CH5 








Fermentor 1 








(주) 로카스           Tel: 042-863-8301,2,3 Fax: 042-863-8304  lokas@lokas.co.kr  www.lokas.co.kr


