LKM2000A 사용자 매뉴얼


[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]EXII e s




[image: image3.jpg]



[image: image4.jpg]EXII e s





[image: image5.jpg]EXII e s





[image: image6.jpg]EXII e s





[image: image7.jpg]EXII e s




[image: image8.jpg]



[image: image9.jpg]



[image: image10.jpg]



차   례

구 분
내용
페이지

1
개요
3

1.1
용도 및 특징
3

1.2
사양
4

1.3
시스템 구성
5

1.3.1
Measurement Unit
5

1.3.2
Multi Channel Unit
6

2
측정부
7

2.1
CO2 센서
7

2.2
CO2 측정
7

2.3
O2 센서
9

2.4
O2 측정
10

3
교정
11

3.1
교정 전 준비작업
11

3.1.0
시스템 Warming -Up
11

3.1.1
CO2 Reference Data 입력
11

3.2.1
O2교정 방법
12

3.2.2
CO2 교정 방법
12

4
측정
13

4.1
측정가스 연결방법
13

4.2
측정순서
13

5
시스템 하드웨어 구성
14

6
PC MONITORING SOFTWARE (OPTION)
15

6.1
Serial Communication 프로그램 설치방법
15

7
외부 Port의 Pin Description
16

7.1
RS232 Connector
16

7.2
Analog Output Connector
16

7.3
System dimension
17

부록
UP GRADE [2003년1월] —SCAN TIME 설정기능
18





1. 개요
1.1 용도 및 특징
[image: image11.png]




1.2 사양

· O2 sensor

. Measuring method : Electro-chemical type

. Measuring range : 0 ~ 30% vol.  0-100% vol. (option)

. Accuracy : (1% / full scale

. Response time : app. 15 sec

. Operating temperature : -10 ~ 45(C

. Operating humidity : 5 ~ 95% RH(none condensing)

· CO2 sensor

. Measuring method : NDIR

. Measuring range : 0 ~ 30% vol.

. Accuracy : (1% / full scale

. Resolution : < 6000ppmv

. Response time : < 10 sec

. Operating temperature : -10 ~ 50(C

. Operating humidity : 0 ~ 100% RH(none condensing)

· Gas input channel

. Measuring input : 5ch (such as fermenter)

· Output signal

. Analog output : 0 ~ 5V , 8ch(O2, CO2 x 4ch)

· Display : 4 digit, 7-segment display

· Scan time set : 60sec Fixed

· Input power : 220VAC 50/60Hz 100WH

· Dimension 

    .LKM2000-03A(WxDxH): 435mm x 360mm x 132.5mm

1.3 시스템 구성  
    1.3.1 Measurement Unit : LKM2000A은 전기화학식의 O2 센서와 비 분산 적외선(NDIR) 방식의 CO2센서를 적용하였습니다. Measurement Unit의 주 제어장치는 센서 측정신호를 디지탈 데이터로 변환하며, 7-세그먼트 데이터 표시장치 구동하고, OPERATION KEY신호를 입력을 받습니다. 또한 Measurement Unit의 주 제어장치는 Multi Channel Unit로부터 측정하고자 하는 채널신호를 입력 받으며,  Scan (1분 간격) 방식으로 측정 채널의 Valve 구동신호를 출력합니다. 

Measurement Unit의 주 제어장치에서는  측정된 신호의 외부출력을 위하여 두개의 RS232 통신채널이 있습니다. 하나는 아날로그 출력보드에 RS232 통신하여 측정 데이터를 전달하며, 아날로그 출력 보드는  각 채널별 측정 데이터를 넘겨받아 이들 신호를 0-5VDC의 아날로그 신호로 변환한 후 외부로 출력합니다.  다른 하나는 PC와 직접 연결되도록 전면 판넬에  설치되어 있으며 PC Monitoring  Software(WINDOWS 98 BASED)는 Option으로 제공됩니다. 









1.3.2 Multi channel Unit : Multi channel Unit/LKM2000A-MC는 최대 5채널의 측정가스를 인입 받아 해달 채널의 Gas를 Sampling하여 Measurement Unit에 공급하는 장치입니다.  LKM2000A 전면부에는 "Channel Select Switch"와 " LED display" 그리고 측정가스의 "유량 조절/표시기"가 설치되어 있으며, "Selected Channel Signal Output"와 "Valve Drive Signal Input", 그리고 "5 Measurement Gas Inlet Port"와 Main Unit에 연결되는 1개의 " Sampling Gas Outlet Port"가 있습니다.  그밖에 "CO2 Reference Gas 입력 스위치"가 있습니다.








2.  측정부

2.1  CO2센서 
    LKM2000A CO2센서는 0 ~ 30% vol. 범위의 CO2를 6000ppmv의 정확도로 측정해주는 비 분산형 적외선(NDIR)방식의 가스 검출기로서, 적외선영역의 스펙트럼(Spectrum)상에서 흡수율이 가장 좋은 파장(band)의 빔을 대상가스에 조사하여 흡수된 양으로서 농도를 결정하는 원리를 사용하고 있습니다. LKM2000A CO2는 0 ~ 100%의 상대습도와  -10℃ ~ +50℃의 사용온도 범위를 가지고 있으며, 비부식성의 Polyacetal구조로 제작되어 H2S에 장기간 노출되도 문제가 없고 대부분의 약산(weak acid)과 솔벤트(Solvent)등에도 강한 저항력을 가집니다.

2.2 CO2측정 

측정부는 측정가스가 유입되는 광 챔버와 광원으로 사용되는 긴 수명의 텅스텐 필라멘트 램프, 그리고  표면에 입사 되는 열 에너지의 변화를 검출하여 출력신호로 제공하는 검출기로 구성되어 있습니다. 광원으로 사용되는 램프에 공급되는 전원은 4Hz, 50% duty 비율의 펄스형태로 공급/제어되며, 이것은 광원의 조사에 따른 챔버 내부에서의 간섭효과를 감소/제거하기 위한 목적입니다. 



램프로 부터 방사되는 적외선 영역의 빔은 두개의 서로 다른 광 필터를 거쳐 특정 파장으로 필터링 되며,  필터링 된 두개의 빔은 주 검출기(Active Detector)용 광 소스(source)와 기준 검출기(Reference Detector)용 광 소스(source)로 사용됩니다. 주 검출기용 광 소스(source)는 전자기파 스펙트럼상에서 CO2 흡수율이 가장 높은 대역의 파장으로 필터링된다. 이러한 주 검출기용 광 소스는 챔브 내부의 측정 대상가스를 경유하여 CO2에 흡수된 후 주 검출기의 센서표면에 입사 되어 입사량에 비례하는 출력신호를 발생합니다.  또한 기준 검출기용 광 소스는 CO2 흡수율이 가장 낮은 다른 파장으로 필터링된다. 따라서 기준검출기는 CO2 가스의 흡수에 의한 신호의 감쇠가 없는(측정의 기준이 되는) 출력신호를 제공합니다.  즉 기준 검출기는 CO2 농도의 산출을 위한 기준 값을 제공하고, 주 검출기는 CO2의 농도에 반 비례하는 신호를 제공합니다. 이와 같은 두 검출기 출력신호의 관계는 다음의 분수 방정식(Fa)으로 표현됩니다. 

   Fa = 1 - [ S1 / (R.S2) ]      

   S1:주 검출기의 출력신호값(peak to peak)/  S2: 기준 검출기의 출력신호값(peak to peak)

   R =  S1’ / S2’   ( S1’ 과 S2’는 0% CO2(100% N2) 조건에서 측정된 S1 과 S2값)

주 검출기와 기준 검출기의 출력신호는 신호 증폭기를 거쳐 유용한 신호레벨로 증폭되고, 옵 셋(off-set) 보상 및 노이즈 필터링된 교류신호로 나타납니다. 이 신호는 아날로그 입력회로를 거쳐 디지털 신호로 변환되며, 컴퓨터 연산에 의해 Fa값이 획득됩니다. 이 값은 컴퓨터 메모리에 기록된  Fa / % 환산표(아래 그림 참조)에 의해 vol. % 단위의 CO2 농도로 환산되어 표시됩니다. 

2.2  O2 센서
전기화학식센서(Electro-Chemical Sensor)는 산화 및 환원반응을 일으키는 전해액으로 구성되어 있으며, 전해액은 고형화 전극으로 연료전지형 형태의 구조물에 보관되어 집니다. 전기화학식센서는 감지전극(Sensing Electrode), 대극(Counter Electrode), 기준전극(Reference Electrode).으로 구성되어 있습니다. 감지전극은 감지대상가스가 흡착하면 산화작용을 하여 가스의 농도를 감지하며, 대극은 상대적인 환원반응을 감지하고, 기준전극은 양 극(감지전극 과 대극)의 전위 유지에 이용됩니다. 


전기화학식 O2 센서의 특징은 다음과 같습니다.

- 연료전지형 형태로 설치가 용이하며, 장기적인 안전성을 유지합니다.

- 모세관 확산방지기술을 적용하여 낮은 온도에서의 작용과 압력에 영향을 적게 받습니다.

- 방해가스에 대한 영향이 작고 선택성, 직선성, 반응속도 및 정확도가 뛰어납니다. 

- 반복검지가 가능하며 재현성이 우수합니다.  

- 기준가스에 의한 교정만으로 고감도를 유지할 수 있습니다.

- 감지소자의 수명은 약 12개월 정도 입니다.
2.3  O2측정

기준전극에 대하여 감지전극과 대극사이의 전위는 항상 일정하게 유지되고, 감지대상가스가 센서에 유입되면 감지전극의 표면에 흡착됩니다. 흡착된 가스는 빠른 속도로 가스의 농도에 비례하는 산화 및 환원 반응을 시작하고, 이러한 산화 및 환원 반응은 감지전극과 기준전극사이의 전위를 변화시킵니다. 이때의 전위의 변화는 패러데이법칙에 의하여 가스농도와 비례하는 전류(uA)변화로 나타납니다. 발생된 전류출력은 신호증폭기를 통하여 4 -20mA의 전류신호로 출력 되었다가 다시 1 ~ 5V의 전압신호로 변환되고, AD변환되어 컴퓨터에 입력됩니다. 컴퓨터에 입력된 디지털 신호는 수백 번 이상의 평균 연산을 통하여 흔들림이 없는 % vol. 단위의 O2측정값으로 표시됩니다. 여기서 센서의 전류신호와 O2측정값은 비례 합니다.

3 교 정 
연속 사용에 의한 측정환경의 변화는 결과값의 오차로 나타납니다. 측정값이 정확성하게 유지하기 위해서는 정기적인 교정작업이 요구됩니다. LKM2000-03의 교정작업은 내장된 마이크로 프로세스에 의해 디지털 방식으로 이루어 집니다. 교정에 사용되는 표준가스는 [표1]과 같습니다.

[표1  교정가스와 교정항목]

교정가스
교정항목

대기중 Air 

(O2=20.9 % vol. / Co2 = 0% vol.)
O2 Span.


Co2 Zero

Co2 표준가스

(Co2 =표준량 / O2 =0 % vol./ N2 Balance)
O2 Zero


Co2 Span

3.1 교정 전 준비작업

3.1.0 시스템 WARMING-UP

최초전원 투입시에는 채널 선택스위치에서 3,4,5 채널 중 하나를 선택한 후 시스템을 RUNNING상태로 약2시간 이상 유지하여 줍니다.

3.1.1  Co2  Reference Data 입력

1) lkm2000-mc후면부에 있는 [Co2 REF/scan time]스위치를 Co2 ref위치로 합니다.

2) display 창 상단의 적색 표시창에 “Ref “가 표시됩니다.

                 하단의 녹색 표시창에 이전.DATA가 표시됩니다.

 3) 준비된 Co2 교정가스 용기에 기록된 Co2 함량을  확인한 후
4) lkm2000-mc후면부에 있는 [UP][DWN]스위치를 이용하여 Co2 ref.DATA를 수정합니다.
    -  [UP][DWN]를 동시에 누르면  1.00씩 증가힙니다

    -  [UP]를  누르면  0.01씩 증가합니다

    -  [DWN]을 누르면 0.01씩 감소합니다

   * 입력범위는 2.90%에서 25.00%까지 설정 가능 합니다
3.2  O2 교정 

     O2은 외기를 아래와 갑이 연결합니다.  공기(외기)중에 함유된 O2; 20.98% Co2 ; 0.00%를

     교정데이터로 사용합니다.


                                                                          





3.2.3  정확한 교정을 위해 위 3.2.1과 3.2.2항을 최소한 2회 이상 반복해 주어야 합니다

4 측정방법

4.1 Sampling Gas line 연결방법







4.2 측정

순번
Operation


준비1
Power를 On한 후 Running(측정)상태에서

약 2시간정도 시스템 Warming-up 합니다.


준비2
대상채널에 Sampling Gas Line을 연결을

확인합니다.
연결방법: 4.1절 참조

준비3
필요시 교정작업을 실시합니다.
교정방법: 3절 참조

측정1
Multi channel unit에서 측정하고자 하는

채널의 스위치를 On상태로 합니다.


측정2
Measurement Unit에서 Run/Stop 스위치를 

Run상태로 합니다. 
Flow rate를 확인합니다

상태 1
- Measurement Unit에 있는 Operation Channel LED

 에서는 현재 측정 중인 Channel의 LED가 깜빡 

 입니다.
측정순서: ch1,2,3,4,5,chl1,2….

(Off채널은 건너 뜁니다)

상태2
- 최초 측정 시에는 약 45초 후 Data표시 창에 

  측정값이 나타납니다. 측정값은 내부 메모리에

  저장되며, 아날로그 출력 보드에도 전송됩니다

  (다음 채널의 측정을 모두 종료한 후 반복측정 

  때에는 메모리에 저장된 이전 값이 표시되며

  약45초 후 현재의 값으로 바뀝니다)

- 1분 후 다음 채널을 측정합니다.

- 다른 모든 On채널을 측정한 후 다시 처음 채널

  로 되돌아가 반복측정 합니다.
아날로그 신호가 출력되며

PC Monitoring이 가능해 집니다.



5. 시스템 하드웨어 구성













    








6. DATA MONITORING SOFTWARE(LKM2000A-SW V2.0)

   LKM2000A의 PC Monitoring Software는 Windows 98에서 운영되는 Data Monitoring 프로그램 입니다. LKM2000A는 RS232 통신하며, ■Real Time Trend Graphic & File 관리 ■Excel 데이터 링-크 ■4개의 연산채널을 이용하는 OUR,CER,RQ들의 실시간 모니터링 등의 주요특징이 있습니다.

6.1 Serial Communication Program 설치 방법

-

7. 외부 Port의 Pin Description

7.1 RS232 PORT




7.2 Analog Output Connector(D-type 15pin Male Connector)


System Dimension






부록1]  UP GRADE [2003년1월]

1. 교정방법개선 

    ; 3절 참조

2. SCAN TIME 설정 기능을 추가하였습니다 ( 기존버젼은 1분으로 고정되어 있음)

           SCAN TIME 설정 방법

       1) lkm2000-mc후면부에 있는 [co2REF/scan time]스위치를 [sCAN]위치로 합니다.

        2) display 창 상단의 적색표시창에 “SCAN“가 표시됩니다.

                          하단의 녹색표시창에 이전.DATA가  표시됩니다.

        3) lkm2000-mc후면부에 있는 [UP][DWN]스위치를 이용하여 SCAN TIME을 수정합니다.
             -  [UP]를  누르면  0001 (1분)씩 증가합니다

             -  [DWN]을 누르면 0001(1분)씩 감소합니다

· 입력범위는 1에서 10까지(1분에서 10분까지) 설정 가능 합니다

· 멀티 채널 측정 시에는 2분 이상으로 설정하십시요


















Analog Output 


Connect












































    < Detector Signal as Function of Lamp Drive >





>4V





< 5V





> 0V





Reference Detector Signal; S2





Active Detector Signal; S1





Lamp Drive Signal 








Fractional Absorption(Fa)





0





0.2





0.4





0.6





CO2 CONCENTRATION (% vol.)





0





10





20





30





     < Typical Sensitivity to 0 to 30 % vol.CO2 >





전해 cell





WE





RE





CE





전위차계





설정된 전위 E














설정전위


가변장치





WE: 감지전극,  CE: 대극,  RE: 기준전극





< 전기화학식 센서의 구조 >





Analog Output PCB





220vac Input





Power Supply





Operation


Channel LED








Operation


Key Input








Data Display





Co2 Sensor





O2 Sensor





Main control  PCB





0.7㎛ filter


 수분제거 및 액체 


 유입시flow차단








 제습장치





Normal


Flow


Out








Sampling


Gas Flow








�





�








3.2.2  Co2 교정


1. Co2 교정가스를  LKM2000-MC 후면부의 CH1에 연결한 후 LKM2000-MC 전면부의 선택스위치를 


  [CH1]만 ‘ON”하고 나머지는 OFF합니다.


 2. LKM2000-03전면부의  표시창에 (SCAN TIME – 45초) 후에 O2 및 Co2 DATA가 표시됩니다.


   이전 교정상태가 잘못되었다면 DATA가 잘못표시 될 수도 있습니다. 이 경우 이를 무시하시고


   약 3분 이상 기다려 표시값이 흔들리지 않고 안정된 것을 확인합니다. 


 3. LKM2000-03전면부의 [Co2 CAL]버튼을 약3-5초 정도 눌러 줍니다. 


   O2; 0.00, Co2;(설정값)%가 표시되면 Co2교정이 완료 되었습니다.  




















 외기





�





3.2.1  O2 교정


1.외기를 LKM2000-MC 후면부의 CH1에 연결한 후 LKM2000-MC 전면부의 선택스위치를


 [CH1]만 ‘ON”하고 나머지는 OFF합니다.


 2. LKM2000-03전면부의  표시창에 (SCAN TIME – 45초) 후에 O2 및 Co2 DATA가 표시됩니다.


   이전 교정상태가 잘못되었다면 DATA가 잘못표시 될 수도 있습니다. 이 경우 이를 무시하시고


   약 3분 이상 기다려 표시값이 흔들리지 않고 안정된 것을 확인합니다. 


 3. LKM2000-03전면부의 [O2 CAL]버튼을 약3-5초 정도 눌러 줍니다. 


   O2;20.98, Co2;0.00%가 표시되면 O2교정이 완료 되었습니다.  























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































· LKM2000A 발효용 가스분석기는 미생물 발효 또는 세포배양 공정에서 인입 가스 또는 배기가스 중에 함유된O2/CO2 농도를 온라인으로 측정하는 장비 입니다.





· Membrane 필터를 사용하는 가스 샘플링 방식(실용신안등록)을 적용하여 액체의 유입을 완벽하게 방지하여 줍니다.











· 자동 채널 스캔(Scan)기능을 내장하여 최대 5대의 공정 발효조를 동시에 연결하여 사용할 수 있습니다. 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 LKM2000A Main Unit


      (전면부)





 Power 스위치





 RS232 통신 포트





 Run/Stop 선택스위치





 





 측정채널 수동전환스위치





 측정채널 표시용 LED





 CO2표시부





 O2 표시부








 Scan Time/Ref Gas 선택스위치





132.5mm





360mm





435mm





 4











�





CH1








 CO2 Reference Gas


  ex) CO2 : 10:00%


    N2 Balance


    O2 : 0.00%














LKM2000A 











�





 1: Gnd


 2: Tx


 3: Rx





 RS232 Connector


  To LKM2000A





 3





 2





 1





Pin Number�
Description�
�
1�
CH1_O2�
Output Signal: 


 0-5vdc / 0-30% vol.


�
�
2�
CH1_CO2�
�
�
3�
CH2_O2�
�
�
4�
CH2_CO2�
�
�
5�
CH3_O2�
�
�
6�
CH3_CO2�
�
�
7�
CH4_O2�
�
�
8�
CH4_CO2�
�
�
9�
Spare�
�
10�
Spare�
�
11�
GND�
�
12�
GND�
�
13�
GND�
�
14�
GND�
�
15�
GND�
�


















MULTI CHANNEL UNIT


     LKM2000A-MC





 Adjustable


 Flow Meter





Valve Driver


Connect





Operation CH


Connect





  채널선택


스위치 


& LED





MEASUREMENT UNIT


    LKM2000A





 CH5 Valve





 CH4 Valve





 CH3 Valve





 CH2 Valve





 CH1 Valve





Gas Sampling Pump





Valve Operation


Connect





Operation CH


Connect





· 8채널(4시스템)의 0~5VDC 아날로그 출력이 Real time으로 제공됩니다. 





· PC Monitoring(RS232) 프로그램(option)이 제공 됩니다.





· O2측정부는 CiTi Cel 를 채택 하였고, CO2 측정부는 비분산 적외선 흡수(NDIR)식 센서를 채용하였습니다.





· 4Digit,7-Segment 표시방식을 채택 하였습니다.








�








LOKAS AUTOMATION Co.,Ltd.


� HYPERLINK http://www.lokas.co.kr ��http://www.lokas.co.kr�


lokas@lokas.co.kr


Tel: 82-42-863-8301


Fax: 82-42-863-8304 





USER  MANUAL


Document Number ; LOKASDN007A


Revision Date ; 2002.06.05








O2 / CO2 GAS ANALYZER





 LKM2000A-MC  Multi Channel Unit


               (전면부)





 유량조절레-버





 유량지시부





Channel Select Switch





LED display





�





 LKM2000A Main Unit


      (후면부)











Analog Signal Output











220V 1A





220VAC,50/60Hz





�














Sampling Gas Outlet








�





�








Measurement Gas Inlet











CH1





 LKM2000A-MC  Multi Channel Unit


               (후면부)












- 17 -


