[image: image1.png]POWER

Ha CHS5 TIME n

060000




[image: image2.png]PUR— - S—

O




Gmate 2000                                               LK-GM2-0054











GMATE2000시스템 사양
1)  PROCESSOR
· PIC16C74A One-chip microprocessor 

· TIME DIVISION:0.1ms

2)  메모리
· 프로그램 메모리 : 4kbyte

· 데이터 메모리   : 192byte

· EEPROM       : 64 X 16 WORD

채널 명, FULL RANGE, 단위,

3)  ADC: 11 Multichannel 

· RESOLUTION:8bit

· SAMPLING TIME: (500회/채널x 11채널) / 0.5sec 

 4)  표시장치: 40 x 4 LCD Display

· SET값 표시: 6DIGIT(소수점 포함) 

· FLOW값 표시: 6DIGIT(소수점 포함)

· 단위 표시: C=SCCM, L=SLM,  S=초(sec), M=분(min)

· GAS NAME 표시: 최대 6자의 문자 및 숫자
4)  입력장치: 

· Parameter 설정 key : 4ea

· 기능 설정 key      : 4ea

· 채널 On/Off key    : 6ea

· 기타                :1ea

5)  REMOTE CONTROL & OPERATION
· Analog input        : 0-5VDC, 5채널
· Analog Output      : 0-5VDC, 5채널
· Control input        : TTL H/L, (H=STOP, L=RUN)

6)  사용전압: 208VAC-230VAC, 50-60Hz, 70VA, 단상
7)  사용온도: 0 - 45℃
8)  장비크기: W269.5 X H132.5 X D300mm  (19 inch Rack Half size)

    목       차 
1.  특징 

2.  기능
2.1  유량제어
2.2  PURGE 

2.3  REMOTE

2.4  유량적산
    2.5  CONVERSION FACTOR 적용 제어
3.  출력화면
3.1  화면구성
3.2  적산값보기
3.3  FULL RANGE 보기
3.4  TOTAL 적산값 보기
4.  데이터입력
4.1  들어가기
4.2  입력채널선택하기
4.3  입력항목선택하기
4.4   입력
4.5  저장하기
4.6  종료하기
4.7  확인하기  

5.  OPERATION KEY
6.  OPERATION
6.1  NORMAL FLOW CONTROL

6.2  TIME FLOW CONTROL

6.3  PURGE

7.  MFC CONNECTION
8.  REMOTE CONNECTION
9. CONVERSION TABLE

 



1.  특징
         GMATE2000은 컴퓨터 제어방식으로 제작된 

       국내 유일의 MFC 제어 장치로서 

       채널명/Full Range/단위 등의 기록 및 표시,  

       TIME FLOW 제어 및 PURGE제어,

       MFC와 사용GAS가 서로 다를 경우
       CONVERSION  FACTOR로 산출된 RANGE값을 입력하면 

       실제의 유량 제어가  가능할 뿐만 아니라,

       적산 값 표시기능,

       REMOTE제어 등의 다양하고 유용한 기능을 기본 사양으로 갖추고     

       있습니다.



2. 기능 
2.1유량제어 : TIME FLOW 제어와 NORMAL FLOW제어가 있으며 START후에도 

각 채널별로 SET값 변경 및 ON/OFF가 가능하며 ITG SW를 ON하면 시작 

시점에서부터 현재까지의 적산값을 표시합니다
· TIME FLOW: 원하는 채널의 GAS FLOW가 설정된 시간 동안 수행됩니다.

· NORMAL FLOW: 사용자가 시작/종료 및 채널 ON/OFF 또는 SET값
  변경을 자유롭게 할 수 있습니다. 

2.2 PURGE: TIME PURGE제어와 NORMAL PURGE제어가 있으며 ON상태의 채
널만 선택적으로 수행하며, START후에는 채널ON/OFF는 작동되지 않습니다. 

· TIME PUGRE : ON채널에 대해서 설정 시간 동안 수행 후 자동 종료 됩니다. 사용자에 의한 임의STOP기능이 있습니다.

· NORMAL PURGE: 사용자가 채널 선택과 START/STOP을 제어합니다. 

   2.3 REMOTE 제어 : 모든 채널 SW(TIMER포함)를 OFF상태로 하면 REMOTE

제어 모드(MODE)로 전환되어 외부 장치로부터 제어 신호를 받습니다. 이때
외부 장치와의 입/출력 신호는  아날로그 입/출력 값과 START/STOP 두 종류
가 있습니다.

 2.4 유량적산: FLOW START와 동시에 각 채널별 FLOW량을 적산하여 그 값을 

내부 메모리에 기억합니다. ITG SW가 ON이면 적산값을 표시하며,OFF이면 

FLOW값을 표시합니다. 

STOP(IDLE) 상태에서 ITG sw와 VIW SW를 ON하면  START시의 TOTAL

적산값을 미리 볼 수 있습니다.

  < Time Base Flow Control Mode에서만 적산량이 계산 됩니다.>

2.5 CONVERSION FACTOR적용 제어: CONVERSION FACTOR에 대한  FULL 

RANGE값을 입력하면MFC와 사용GAS가 서로 다를 경우에도 실제의 유량 

제어 및 표시가 가능 합니다. 

 CONVERSION FACTOR를 사용한 FULL RANGE 계산방식 

   Full range (FlowGas)=(C.F Flow gas/C.F MFC gas) x Full range (MFC)
      ex 1)사용MFC: N2,100SCCM이고
          FLOW GAS: He일 때
         Full range (He)= 1.40/1.00 X 100SCCM N2=140SCCM

    ex 2)사용MFC: He,150SCCM 이고
         FLOW GAS: O2일 때
         Full range (O2)= 0.98/1.40 x 150SCCM He=105SCCM

3. 출력화면 
3.1 화면구성 

                                AIR,O2,TIMER는 OFF상태임.

 내용설명



1)채널명: 각 채널의 사용GAS명을 최대 6자의 알파벳 문자 및 숫자로 구성된
기호로 입력하며 출력 화면의 첫 번째 줄에 표시됩니다.

2)단 위:  각 채널의 유량 표시 단위를 하나의 약자로 입력하며 출력 화면의 두 

번째/세번째 줄에 SET값/FLOW값과 함께 표시됩니다.

종류: C= SCCM (분당 몇CC가 흐른다)

      L= SLM (분당 몇ℓ가 흐른다)

3)SET/FLOW값: 화면의 두번째/세번째 줄에 5DIGIT로 표시되며 소수점은 

  FULL RANGE에 따라 자동으로 설정 됩니다.

4)TIME SET/진행 값: 화면의 두번째/세번째 줄에 4DIGIT로 표시되며 

          설정 범위는 10초 단위로 2550초 까지, 1분 단위로 255분까지 가능 합니다.

 3.2 적산값보기: 
ITG sw를 ON하면 FLOW값 표시 항에 START후 현재까지의 적산 유량이  표시
됩니다. ON/OFF에 따라 FLOW값 또는 적산값을 교대로 표시합니다.

 3.3 FULL RANGE 일시 보기: VIW=ON & ITG=OFF

       VIW sw를 ON하면 메모리에 기록되어 있는 현재의  정보를 

       즉 채널명/ 단위/FULL RANGE를 언제든지 표시하여 줍니다. 

       VIW sw는 PUSH 버튼이므로 누르고 있는 동안만 ON상태입니다.


3.4 TOTAL 적산 값 일시 보기: ITG=ON & VIW=ON 

       채널SET값과 TIME SET값의 곱하기 공식으로 산출하며 START 시의 TOTAL 

       적산량을 미리 볼 수 있습니다. ( TIMER가 OFF상태이면 0이 표시된다.)


                                                   N2,AIR는 OFF상태를 나타냄.

· 최대 적산 표시량은 단위에 관계없이 65,535까지 입니다. 

4.  데이터 입력
입력화면


4.1 들어가기: STOP(IDLE)상태에서만 가능
SET KEY를 누르면 위와 같은 입력 화면이 나타납니다. 

이때 커서의 위치는 MAIN 메뉴 항의 1.에 있게 됩니다.

            [ SELECT:  1. 2. 3. 4. 5. TIME. SAVE. EXIT ]
           1:CH1 2: CH2 3: CH3 4:CH4 5:CH5 TIME:TIMER  SAVE: 저장 EXIT:종료
4.2 입력채널선택: ENT sw

ENT하면 커서 위치의 메뉴가 선택됩니다. 이때 커서는 해당 채널의 첫번째 입력 항목인  채널 명으로 이동합니다.

           MOV sw는 커서 이동에 사용됩니다. 한번 누를 때 마다 커서가 

         1 -2-3 -4 -5-TIME-SAVE-EXIT-(다시)1의 순서로   메뉴 이동합니다.

4.3 입력항목선택: ENT sw

 4.3.1입력항목의 종류로는  1.채널명 2.단위 3.FULL RANGE가 있고,

 TIMER 채널은 1.단위가 있습니다.

4.3.2항목 이동은 ENT sw로 이루어지며 (push 버튼)한번씩 누를 때 마다 

채널명 - 단위 - RANGE - (다시)채널 명의 순서로 커서가 항목 이동 합니다. 

4.4  입력: 

 4.4.1채널 명 입력:
1)커서위치: 5.2에서 채널명이 선택될 때 커서는 첫번째 글자에 위치
합니다. 이 위치의 내용을 입력할 수 있는 상태입니다.

2) 입력 : 현재 커서 위치에서 해당채널의  SET볼륨을 좌 또는 우로 돌리
면 알파벳 대/소문자와 숫자/ SPACE가 차례로 바뀌어 나타납니다.

                원하는 글자를 찾고 난후 커서의 위치를 옆으로 이동하면 됩니다.

                (SPACE는 그 자리를 비워 놓을 때 사용합니다)

                3)다음 글자 위치로 커서 이동:  이때의 커서 이동은 MOV sw로 합니다.

                누를 때 마다 한글자 옆으로 이동합니다.  

                원하는 위치에서 위2)의 방법으로 새로운 채널 명을 입력합니다.

· 입력을 중단 또는 포기하고 MAIN 메뉴로 복귀하고자 하면
    SET sw를 누르면 됩니다.

4) 항목 이동: 채널 명 입력을 마친 후 ENT하면 다음 입력 항목인 단위
가 선택 됩니다. 이때 한번 더 ENT하면 RANGE로 항목 이동합니다.

4.4.2 단위 입력: 

1)CHG sw를 누르면 C 와 L 이 교대로 나타납니다.

2) 원하는 단위가 표시 되면 ENT하여 항목 이동 하거나 

3) SET하여 MAIN 메뉴로 복귀합니다.

4.4.3 RANGE 입력:

1)RANGE 입력 항목이 선택되면 커서는 첫번째 자리에 위치하지만 입력은 이 커서 위치와 무관합니다. 

2) 일의 자리와 십의 자리 입력: TIME SET 볼륨을 좌/우로 돌리면
0-99까지 차례로 변합니다. 원하는 일의자리와 십의자리 값을  찾은 후,

3)  백의 자리와 천의 자리 입력: 해당 채널의 SET볼륨을 좌/우로 돌리
 면 0-50까지 차례로 변합니다. 

· 최대 입력 범위는 단위에 관계없이 5000까지 입니다.

                    원하는 값을 찾은 후 ENT하여 다른 입력 항목을 계속 수정하거나 

                 4) SET하여 MAIN 메뉴로 복귀합니다
4.5 저장하기 : 

    MAIN 메뉴에서 SAVE 선택 후 ENT하면 입력한 전체 데이터가 저장됩니다. 
    이때 계속 MAIN메뉴가 나타나 있습니다.

· 다른 채널을 선택하면 계속 입력할 수 있습니다
4.6 종료하기:

    MAIN 메뉴에서 EXIT 선택 후 ENT하면 입력이 종료되며 출력 화면이 나타납
    니다.

4.7 확인하기:

출력 화면에서 VIW하면 새로 입력된 데이터가 표시됩니다.


5.  OPERATION KEY




· OPERATION KEY : 

             RUN : 제어 시작 또는 중지
             ITG : 적산값 보기
             PUG: PURGE 선택
             VIW : 채널 데이터 보기
· 데이터 입력 KEY:

             SET : 정보 입력화면 들어가기/메인 메뉴(MAIN MENU) 복귀
             MOV: 켜서이동
             CHG: 켜서위치 내용변경(단위)

             ENT : 메뉴 또는 입력 항목 선택 

· 채널ON/OFF : CH1-5: 채널 ON/OFF

               TIME  : TIMER ON/OFF

· SET값 조절용 볼륨: 

                1) TIME, 채널 SET값 설정. 5K,1%, 10회전 가변저항기
                         2) 데이터 입력 시  데이터찾기
6. OPERATION

(요 약)
* 기능선택
TIME SW
PUG SW
기 능

OFF
OFF
NORMAL FLOW CONTROL

ON
OFF
TIME FLOW  CONTROL

OFF
ON
NORMAL PURGE

ON
ON
TIME PURGE

*DISPLAY선택
VIW SW
ITG SW
기 능

OFF
OFF
현재의 FLOW값

OFF
ON
RUNNING상태=현재의 적산값. IDLE 상태= 이전 적산값

ON
OFF
채널 데이터 출력화면(FULL RANGE 보기)

ON
ON
토탈(TOTAL) 적산값 미리보기

*시작 과 종료
START
STOP(사용자)
TIME BASE RUN의 경우

1.RUN=ON
1.RUN=ON
AUTO STOP

START ? YES 

(CHG=ON, NO)
STOP ? YES

 (CHG=ON, NO) 


3. ENT=ON
3. ENT


*참고
OPERATION TYPE
TIME SET값 변경
채널ON/OFF
SET값 변경

NORMAL FLOW RUNNING시
OFF
가능
가능

NORMAL PURGE RUNNING시
OFF
불가
최대값 고정

TIME FLOW RUNNING시
불가
가능
가능

TIME PURGE RUNNING시
불가
불가
최대값 고정

        6.1 NORMAL OPERATION : 
     시작하기
      1) 원하는 채널 SW를 ON한 후 10-TURN 볼륨을 사용하여 SET값 설정 후
   2) RUN KEY를 누르면 화면에 다음의 메시지가 나타난다.

  [NORMAL FLOW CONTROL-START ?] [YES] 

  ENT KEY를 누르면 시작된다.

  [원하지 않을 경우 위에서 CHG KEY를 사용하여 [NO]를 선택 한 후  ENT

  KEY 누르면 대기상태로 된다.]

   종료하기
   3) RUN KEY를 누르면 화면에 다음의 메시지가 나타난다.

  [NORMAL FLOW CONTROL-STOP ?] [YES] 

    ENT KEY를 누르면 종료된다.

  [원하지 않을 경우 위에서 CHG KEY를 사용하여 [NO]를 선택 한 후 ENT KEY
  누르면 RUNNING 상태를 그대로 유지한다]
       6.2 TIME BASE OPERATION: 
     시작하기
  1) 원하는 채널 SW를 ON한 후 10-TURN VOLUME을 사용하여 SET값 설정,

  2) TIMER  채널의 SET조절 볼륨을 이용하여 원하는 시간을 설정한다.

     (채널과 SET값 설정을 완료한 후)

   3)RUN KEY를 누르면 화면에 다음의 메시지가 나타난다.

  [TIME BASE FLOW CONTROL-START ?] [YES] 

  ENT KEY를 누르면 시작된다.

  [원하지 않을 경우 위에서 CHG KEY를 사용하여 [NO]를 선택 한 후 ENT KEY 

  누르면 대기상태로 된다]


   종료하기
          4) 설정 시간에 도달하면 자동으로 종료된다.

         임의종료
RUNNING 중간(설정 시간 도달 전)에 사용자의 판단으로 종료하고자 할 때는
    5) RUN KEY를 누르면 화면에 다음의 메시지가 나타난다.

    [TIME BASE FLOW CONTROL-STOP ?] [YES] 

      ENT KEY를 누르면 종료된다.

    원하지 않을 경우 위에서 CHG KEY를 사용하여 [NO]를 선택 한 후
    ENT KEY 누르면 RUNNING 상태를 그대로 유지한다.
       6.3 PURGE  
     설정 채널의 SET값을 최대로 하여 PURGE기능을 수행하며,  

     TIME 설정 시에는 특정 시간 동안 PURGE후 자동으로 종료한다. 
     시작하기: 

 1) 채널 설정 및 PURGE SW를 ON 한다.

 2) RUN KEY를 누르면 LCD DISPLAY상에 다음의 메시지가 나타난다.

   [TIME BASE PURGE CONTROL - START ?] [YES]

    ENT KEY를 누르면 시작한다.

    원하지 않을 경우 위에서 [NO]를 선택 한 후
    ENT KEY 누르면 대기상태로 된다.

 3) TIME 설정을 하지않은 경우의 중지하기는 사용자가 직접 임의 종료  하여야 

   한다.

7. MFC CONNECTION:
              노이즈 필터 회로가 내장 되었으며, 500회 이상의  ADC 결과를 

              평균 하여 표시함으로  입/출력 신호의 흔들림을  최소화 하였습니다.


    PIN DESCRIPTION 

PIN NO
 NAME
I/O

1.2.3.4.7.14
SPARE


5.6.12.13
GROUND
OUTPUT

8
-15V DC POWER
OUTPUT

9
SETPOINT
OUTPUT

10
FLOW 
INPUT

11
VALVE ON/OFF
OUTPUT

15
+15V DC POWER
OUTPUT

8. REMOTE CONNECTION : 
                     외부 장치로부터 SET값과 RUN/STOP 신호를 입력 받으며, 외부 

                     장치에 FLOW값을 출력한다
PIN DESCRIPTION

PIN NO
 NAME
I/O

1
SETPOINT  CH1(0-5VDC)
INPUT

2
SETPOINT  CH2(0-5VDC)
   “

3
SETPOINT  CH3(0-5VDC)
   “

4
SETPOINT  CH4(0-5VDC)
   “

5
SETPOINT  CH5(0-5VDC)
   “

6.7.9
SPARE


8
RUN/STOP  RUN=TTL LOW

             STOP= TTL HIGH
DIGITAL

   I/O

10
FLOW OUTPUT CH1 (0-5VDC)
OUTPUT

11
FLOW OUTPUT CH2 (0-5VDC)
    “

12
FLOW OUTPUT CH3 (0-5VDC)
    “

13
FLOW OUTPUT CH4 (0-5VDC)
    “

14
FLOW OUTPUT CH5 (0-5VDC)
    “

15
SIGNAL GND


9. REMOTE 제어방법
9.1  Remote Mode 설정하기
  1)  모든 CH의 Remote Flow Set값을 “0”으로 한다
  2)  GMate2000A의 모든 “CH Switch와 Timer Switch”를 Off한다. 

     → GMate2000A의 제어Mode가 “Remote”로 전환된다.

9.2  Remote Mode에서 RUN하기
  1)  Remote IO 콘넥터의 8번(Signal)과 15번(Gnd)을 연결한다.

  → Remote Running 상태가 된다.

  2)  Remote Flow Set값을 설정한다
  → Flow가 시작한다.

9.3  Remote Mode에서 STOP하기
1)  모든 CH의 Remote Flow Set값을 “0”으로 한다
  2)  Remote 콘넥터의 8번(Signal)과 15번(Gnd) 연결을 끊는다
CONVERSION TABLE







Name :
Symbol
Density
Heat capacity
Conversion




pn [g/l]
cp-cal [cal/g.K]
factor




0℃, 1 atm
20℃, 1 atm
20℃, 1 atm

1
Acetylene(Ethyne)
C2H2
1.172
0.438
0.61

2
Air
Air
1.293
0.241
1.00 

3
Allene (Propadiene)
C3H 4
1.832
0.392
0.43

4
Ammonia
NH3
0.7693
0.542
0.77

5
Argon
Ar
1.784
0.125
1.40 

6
Arsine
AsH3
3.524
0.133
0.67

7
Boron trichloride
BCI3
5.227
0.145
0.41

8
Boron trifluoride
BF3
3.044
0.202
0.51

9
Bromine pentafluoride
BrF5
7.803
0.156
0.26

10
Butadiene (1,3-)
C4H6
2.504
0.405
0.31

11
Butane
C4H10
2.705
0.457
0.25

12
Butene (1-)
C4H8
2.581
0.415
0.29

13
Butene (2-) (Cis)
C4H8
2.503
0.387
0.32

14
Butene (2-) (Trans)
C4H8
2.503
0.421
0.30 

15
Carbonylfluoride
COF2
2.983
0.194
0.54 

16
Carbonylsulfide
COS
2.724
0.175
0.65 

17
Carbon dioxide
CO2
1.977
0.213
0.74 

18
Carbon disulfide
CS2
3.397
0.152
0.60 

19
Carbon monoxide
CO
1.251
0.25
1.00 

20
Chlorine
CI2
3.271
0.118
0.82 

21
Chlorine trifluoride
CIF3
4.125
0.118
0.40 

22
Cyanogen
C2N2
2.374
0.275
0.48 

23
Cyanogen chloride
CICN
2.743
0.185
0.61 

24
Cyclopropane
C3H6
1.924
0.375
0.43 

25
Deuterium
D2
0.1798
1.73
1.00 

26
Diborane
B2H6
1.248
0.577
0.43 

27
Dibromo difluoromethane
Br2CF2
9.361
0.17
0.20 

28
Dichlorosilane
SiH2CI2
4.506
0.17
0.41 

29
Dimethylamine
C2H6NH
2.011
0.417
0.37 

30
Dimethylpropane (2,2-)
C5H12
3.219
0.462
0.21 

31
Dimethylether
C2H6O
2.105
0.378
0.39 

32
Disilane
Si2H6
2.857
0.352
0.31 

33
Ethane
C2H6
1.355
0.468
0.49 

34
Ethylene (Ethene)
C2H4
1.261
0.414
0.60 

35
Ethylene oxide
C2H4O
1.965
0.303
0.52 

36
Ethylacetylene (1-Butyne)
C4H6
2.413
0.401
0.32 

37
Ethylchloride
C2H5
2.878
0.263
0.41 

38
Fluorine
CIF2
1.696
0.202
0.91 

39
Freon-11
CCI3F
6.129
0.145
0.35 

40
Freon-113
C2CI3F3 
8.36
0.174
0.21 

41
Freon-1132A
C2H2F2
2.887
0.224
0.44 

42
Freon-114
C2CI2F4
7.626
0.177
0.23 

43
Freon-115
C2CIF5
7.088
0.182
0.24 

44
Freon-116
C2F6
6.157
0.208
0.24 

45
Freon-12
CCI2F2
5.543
0.153
0.37 

46
Freon-13
CCIF3
4.72
0.165
0.40 

47
Freon-13B1
CBrF3
6.767
0.126
0.36 

48
Freon-14
CF4
3.946
0.18
0.44 

49
Freon-21
CHCI2F
4.592
0.154
0.44 

50
Freon-22
CHCIF2
3.936
0.168
0.47 

51
Freon-23
CHF3
3.156
0.2
0.49 

52
Freon-C318
C4F8
9.374
0.222
0.15 

53
Germane
GeH4
3.45
0.16
0.57 

54
Helium
He
0.1786
1.24
1.40 

55
Helium (3-)
3He
0.1346
1.61
1.44 

56
Hydrogen
H2
0.08991
3.44
1.01 

57
Hydrogen bromide
HBr
3.645
0.087
0.98 

58
Hydrogen chloride
HCI
1.639
0.192
0.99 

59
Hydrogen cyanide
HCN
1.206
0.345
0.75 

60
Hydrogen fluoride
HF
0.8926
0.363
0.96 

61
Hydrogen iodide
HI
5.799
0.0553
0.97 

62
Hydrogen selenide
H2Se
3.663
0.109
0.78 

63
Hydrogen sulfide
H2S
1.536
0.246
0.82 

64
Isobutane
C4H10
2.693
0.457
0.25 

65
Isobutylene (Isobutene)
C4H8
2.599
0.429
0.28 

66
Krypton
Kr
3.749
0.0576
1.44 

67
Methane
CH4
0.7175
0.568
0.76 

68
Methylacetylene
C3H4
1.831
0.399
0.43 

69
Methylbromide
CH3Br
4.236
0.118
0.63 

70
Methylchloride
CH3CI
2.301
0.212
0.64 

71
Methylfluoride
CH3F
1.534
0.29
0.70 

72
Methylmercaptan
CH3SH
2.146
0.272
0.53 

73
Molybdenum hexafluoride
MoF6
9.366
0.156
0.21 

74
Mono-ethylamine
C2H5NH2
2.011
0.436
0.36 

75
Monomethylamine
CH3NH2
1.419
0.424
0.52 

76
Neon
Ne
0.9001
0.239
1.45 

77
Nitric oxide
NO
1.34
0.239
0.97 

78
Nitrogen
N2
1.25
0.249
1.00 

79
Nitrogen dioxide
NO2
2.053
0.205
0.74 

80
Nitrogen trifluoride
NF3
3.182
0.204
0.48 

81
Nitrosyl chloride
NOCI
2.984
0.17
0.61 

82
Nitrous oxide
N2O
1.978
0.221
0.71 

83
Oxygen
O2
1.429
0.222
0.98 

84
Oxygen difluoride
OF2
2.417
0.204
0.63 

85
Ozone
O3
2.153
0.207
0.70 

86
Pentane
C5H12
3.219
0.455
0.21 

87
Perchlorylfluoride
CIO3F
4.653
0.172
0.39 

88
Perfluoropropane
C3F8
8.663
0.22
0.16 

89
Performa- ethylene
C2F4
4.523
0.206
0.33 

90
Phosgene
COCI2
4.413
0.149
0.47 

91
Phosphine
PH3
1.53
0.27
0.75 

92
Phosphorous pentafluoride
PF5
5.694
0.183
0.29 

93
Propane
C3H8
2.012
0.456
0.34 

94
Propylene (Propene)
C3H6
1.915
0.408
0.40 

95
Silane
SiH4
1.443
0.362
0.60 

96
Silicon tetrafluoride
SiF4
4.683
0.192
0.35 

97
Sulfurylfluoride
SO2F2
4.631
0.175
0.38 

98
Sulfur dioxide
SO2
2.922
0.157
0.68 

99
Sulfur hexafluoride
SF6
6.626
0.181
0.26 

100
Sulfur tetrafluoride
SF4
4.821
0.192
0.34 

101
Trichlorosilane
SiHCI3
6.044
0.157
0.33 

102
Trimethylamine
C3H9N
2.637
0.424
0.28 

103
Tungsten hexafluoride
WF6
13.29
0.092
0.25 

104
Vinylbromide
C2H3Br
4.772
0.141
0.46 

105
Vinylchloride
C2H3CI
2.865
0.229
0.48 

106
Vinylfluoride
C2H3F
2.09
0.305
0.49 

107
Xenon
Xe
5.899
0.0367
1.44 

GMATE2000 SERIES





MFC CONTROLLER








USER’S MANUAL


Document Number:LOKASDN003A


2002.02.01





 COMPUTER CONTROLLED 5CH


 MFC READOUTS & POWER SUPPLY








MODEL NO: GMATE2000-5CH








MANUFACTURER 


주식회사 로 카 스 


LOKAS AUTOMATION CORP.


TEL: 042-863-8301~3


FAX: 042-863-8304











































































































 COMPUTER CONTROLLED 5CH


 MFC READOUTS & POWER SUPPLY








MODEL NO: GMATE2000-5CH
































 000.0c  





    AIR  





 --- c  





 00.00c  





     O2 





 --- c  





 500.0c  





   SIH4 





 500.0c  





 500.0c  





  BCL3  





 500.0c  





 0000s  





 TIMER  





 0120s  





     N2  





 10.00L





 10.00L  





 Local 





    Control mode: Normal        





Running





 0000s  





 0120s  





:TIME SET값 및 단위(초)





:RUNNING TIME





 TIMER  





:TIME채널





     N2  





 10.00L





채널1의  사용GAS 명





 10.00L  





SET값 및 단위(10SLM) 





FLOW 값














 00500C  





    AIR  





 ----  





 00050C  





     O2 





 ----  





 00500C  





   SIH4 





 ---- 





 00025C  





  BCL3  





 ----  





 ---M 





 TIMER  





 ----  





     N2  





 00300L





 ----  





 Local 





    Control mode: Normal        





Running





 00000C  





    AIR  





 ----  





 03749C  





     O2 





 ----  





 01254C  





   SIH4 





 ---- 





 00237C  





  BCL3  





 ----  





 0016M 





 TIMER  





 ----  





     N2  





 00000L





 ----  





 Local 





    Control mode: Normal        





Running














 00500C  





    AIR  





 ----  





 00050C  





     O2 





 ----  





 00500C  





   SIH4 





 ---- 





 00025C  





  BCL3  





 ----  





 ---M 





 TIMER  





 ----  





     N2  





 00300L





 ----  





 SELECT CH. : 1  2  3  4  5  TIME   SAVE    EXIT



































 40 x 4 LCD 표시장치





SET





ENT





RUN





ITG





VIW





CH3





CH4





CH5





SET1





SET2





SET3





SET4





SET5





PUG





CHG





MOV





TIME





CH1





CH2





PWR





TIME


 SET












































1





8





9





15





1





8





9





15





18











 5





 6





 6





 6





 6





 7





 8





 8





 9





 10





 11





 12





 12





 12





 13





 14





 16





 17





 17





 14





 10





 10





 9





 10





 10





 15





 7











LOKAS


_943107349

