























































3. 후면부 명칭








ON      SET








7. 자동모드 작동 법











2003/03/05  주식회사 로카스 www.lokas.co.kr








GMATE5000 / MFC CONTROLLER





순서4: FLOW 확인


MFC의 FLOW값이 


PV표시창에 나타나면서


FLOW가 시작된다.





CH1. SET값 조절 레-버








ON





OFF





메인 파워  온/오-프 스위치








자동.수동 모드 전환스위치








GMATE5000 / MFC CONTROLLER





NO





+15Vdc





GMATE5000


MFC CABLE CONNETOR


D-SUB. 15PIN. Male








SET값





REMOTE CABLE CONECTOR


(D-SUB  15PIN)








 REMOTE CABLE CONECTOR





CH5. MFC CABLE CONECTOR





250V  3 A





FUSE





100 ~ 240V


 50 ~ 60Hz





SIGNAL GRIUND





CH2.FLOW값 (0-5Vdc)








CH1.FLOW값 (0-5Vdc)








 CH2.SET값 (0-5Vdc)





 CH1.SET값 (0-5Vdc)





-15Vdc





GND





NO





순서1: 수동모드 전환


수동/자동 전환 스위치를 


좌측으로 하여 수동표시등이 점등되게 한다


(1~6채널동시에 설정됨)





9                             15





1                                 8





CH2.ON/OFF SWITCH





CH1.ON/OFF SWITCH





 00.0





100.0





OFF     SET





PIN 번호�
IO NAME�
REMARK�
�
1�
R.SV1�
CH1.SET값 (0-5Vdc, From PLC)�
�
2�
R.SV2�
CH2.SET값 (0-5Vdc, From PLC)�
�
3�
 �
not use�
�
4�
R.PV1�
CH1.FLOW값 (0-5Vdc, To  PLC)�
�
5�
R.PV2�
CH2.FLOW값 (0-5Vdc, To  PLC)�
�
6,7�
 �
not use�
�
8�
GND�
SET ,FLOW  SIGNAL GND�
�
9�
 �
not use�
�
10�
CH1_SW�
CH1_FLOW ON/OFF  REMOTE SW�
�
11�
CH1_SW�
CH1_FLOW ON/OFF  REMOTE SW�
�
12�
CH2_SW�
CH2_FLOW ON/OFF  REMOTE SW�
�
13�
CH2_SW�
CH2_FLOW ON/OFF  REMOTE SW�
�
14�
CH1-RANGE�
 �
�
15�
CH1-RANGE�
�
�






4. REMOTE CABLE 결선방법








2003/03/05  주식회사 로카스 www.lokas.co.kr








GMATE5000 / MFC CONTROLLER





수동모드 표시램프 (녹색)





9                             15





 00.0





1                                 8





GND





100.0





FLOW값





CH1





신호명�
MFC


BROOKS5850


PIN 번호�
MFC CONTROLLER


GMATE5000


PIN 번호�
�
SET 값�
8�
9�
�
FLOW 값�
2�
10�
�
GND�
1,9�
5,6,12�
�
+15Vdc�
5�
15�
�
-15Vdc�
6�
8�
�






5. MFC CABLE 결선방법








2003/03/05  주식회사 로카스 www.lokas.co.kr








GMATE5000 / MFC CONTROLLER





자동모드 표시램프 (적색)








순서2. SET값 설정


[SV] 표시 값을 보면서


[SET] 조절레버를 사용하여


희망하는 값으로 맞춘다








수동 자동





POWER





OFF





CH1





7. 자동모드 작동 법











ON





6. 수동모드 작동 법











CH1. SET스위치








CH1





순서3: FLOW ON


  CH1스위치를


  ON 으로 한다





OFF     SET





2003/03/05  주식회사 로카스 www.lokas.co.kr








GMATE5000 / MFC CONTROLLER





PV





PV


SV





100.0





100.0





OFF     SET





PV





SV





2003/03/05  주식회사 로카스 www.lokas.co.kr








GMATE5000 / MFC CONTROLLER





OFF     





2003/03/05  주식회사 로카스 www.lokas.co.kr








CH1





순서4: FLOW 확인


MFC의 FLOW값이 


PV표시창에 나타나면서


.FLOW가 시작된다.





CH4            CH3          REMOTE





CH2            CH1          REMOTE





NO





ON      SET





100.0





100.0





OFF     SET





PV





SV





PV





SV





PV


SV





SV





CH5





OFF     





2. 전면부 명칭








CH6            CH5          REMOTE





CH6. MFC CABLE CONECTOR





Gmate5000


MFC CONTROLLER


제품번호:





2003/03/05  주식회사 로카스 www.lokas.co.kr








GMATE5000 / MFC CONTROLLER














NO





100.0





100.0





OFF     SET





PV





SV





CH1





순서4: FLOW 확인


MFC의 FLOW값이 


PV표시창에 나타나면서


FLOW가 시작된다.








OFF





ON





CH1











순서3: FLOW ON


PLC를 이용한 신호나


외부 조작 판에 있는 CH스위치를 "ON"으로 한다





 00.0





100.0





OFF     SET





PV





PV


SV





CH1





ON      SET





PV





SV





CH4





OFF     





NO





순서2. PC화면상에서 SET값 설정


PC화면(PLC)에서 조절한 


값이 "SV" 표시 창에 나타난다.


* GMATE5000의 SET값 조절 레-버는


 작동되지 않는다.








순서1: 자동모드 전환


수동/자동 전환 스위치를 


우측으로 하여 자동표시등이 점등되게 한다


(1~6채널동시에 설정됨)





수동 자동





POWER





MFC CONTROLLER


GMATE5000A-4-20mA


USER MANUAL


2003/3/5


주식회사 로카스


www.lokas.co.kr





ON      SET





PV





SV





CH1





수동 자동





POWER





OFF     





ON      SET





CH5





OFF     





Gmate5000A  MFC CONTROLLER





ON      SET





PV





SV





1. 주요사양








SV





CH4





OFF     





2003/03/05  주식회사 로카스 www.lokas.co.kr








GMATE5000 / MFC CONTROLLER





OFF     





NO





CH1





CH1





구분�
GMATE5000사양�
       GMATE5000A사양�
�
1)   채널 수�
1~3CH. 가능�
4~ 6CH 가능�
�
2)   SET   DISPLAY�
4 digit. 7seg. 적색�
4 digit. 7seg. 적색�
�
3)   FLOW   DISPLAY�
4 digit. 7seg. 적색�
4 digit. 7seg. 적색�
�
4)   READING 정밀도�
0.15% / full range�
0.15% / full range�
�
5)   FULL RANGE설정�
설정가능�
설정가능�
�
6)   표시단위 설정�
NO�
NO�
�
7)   소수점 설정�
YES�
YES�
�
8)   REMOTE CONTROL�
YES(set, flow, ch on/off)�
YES (set, flow, ch on/off)�
�
9)   외형 사이즈�
170(W) * 110(H) * 200(D)�
435(W) * 132.5(H) * 360(D)�
�
10)  사용전원�
100 ~ 240 VAC, 50~60Hz�
100 ~ 240 VAC, 50~60Hz�
�
11)  FUSE 정격�
250V, 2A �
250V, 3A �
�









2003/03/05  주식회사 로카스 www.lokas.co.kr








GMATE5000 / MFC CONTROLLER





순서2. PC화면상에서 SET값 설정


PC화면(PLC)에서 조절한 


값이 "SV" 표시 창에 나타난다.


* GMATE5000의 SET값 조절 레-버는


 작동되지 않는다.





ON      SET





PV





SV





수동 자동





CH3





OFF     





ON      SET





순서1: 자동모드 전환


수동/자동 전환 스위치를 


우측으로 하여 자동표시등이 점등되게 한다


(1~6채널동시에 설정됨)





PV





SV





CH2





순서3: FLOW ON


PLC를 이용한 신호나


외부 조작 판에 있는 CH스위치를 "ON"으로 한다





PV





SV





CH3





OFF     





ON      SET





PV





SV





CH2





OFF     





ON      SET





PV





SV





CH1





수동 자동





POWER











SW. Position





CH2





Range Set





GMATE5000


TOP VIEW





   0.0





   0.0





OFF     SET





PV





PV


SV





CH1





REMOTE





순서1:


Range Set아답터를 후면 판넬에 있는  REMOTE단자


에 설치하고, SW Position을


"CH1"으로 합니다.








순서2 :


ON/OFF스위치를 반드시 


OFF위치로 하여야


합니다.





순서3 : 


SET 볼륨을 조절하여 


희망하는 값을 설정합니다.


설정범위는 0 -9990 (소수점


무시) 입니다.





ON





 00.0





100.0





OFF     SET





PV





PV


SV





CH1





순서4:


Range Set아답터의 


SW Position을


"OFF"으로 합니다.








REMOTE





CH2





OFF





CH1





Range Set





GMATE5000


TOP VIEW





7. RANGE 설정법











2003/03/05  주식회사 로카스 www.lokas.co.kr








GMATE5000 / MFC CONTROLLER





ex: CH1





뒤





앞














CH2            CH1          REMOT
1
10

